Załącznik 1 cz.1

Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych.

- Rok produkcji aparatu (ów) i mikroskopu - nie starszy niż 2016

- Aparat(y) do barwień immunohistochemicznych (zwany dalej SYSTEMEM IHC) wolnostojący.

- 90 lub więcej  miejsc na barwione szkiełka (w przypadku braku wymaganej liczby miejsc – dostarczenie odpowiedniej liczby aparatów).

- Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD.

- Czas wykonania pełnego barwienia IHC od etapu deparafinizacji do etapu podbarwienia tła max. do 5 h (parametr oceniany)

- Aparat pracujący w technologii bezksylenowej.

- Wszystkie etapy procedur immunohistochemicznych powinny być wykonywane na pokładzie jednego aparatu w celu eliminacji (minimalizacji) wykonywanych czynności manualnych.

- Możliwość pracy  z następującymi rodzajami preparatów: skrawki parafinowe, rozmazy, cytospiny, bioptaty.

- Aparat zabezpieczający tkankę przed wyschnięciem na każdym etapie barwienia.

- Możliwość przywrócenia barwienia na tym samym szkiełku w przypadku nagłego zatrzymania pracy urządzenia  i wyposażenie urządzenia w system UPS (wymagane podanie czasu podtrzymania barwienia).

- Opcja zaprogramowania aparatu na „opóźniony start”

- Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy.

- System detekcyjny musi eliminować artefakty spowodowane endogenną biotyną.

- Temperatura operacji – pokojowa lub z możliwością ustawienia odpowiedniej temperatury inkubacji dla każdego szkiełka/przeciwciała. W pomieszczeniu pracy Aparatu brak klimatyzacji – w przypadku konieczności jej zastosowania Wykonawca jest zobowiązany do jej montażu w porozumieniu z zamawiającym.

- Wykonawca zapewni optymalizację protokołów barwienia na tkankach o wysokiej i niskiej ekspresji antygenów.

- Aparat dozujący jednolitą ilość przeciwciała niezależnie od  wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca.

- Możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał i systemów detekcji różnych producentów – otwarty układ pracy dla przeciwciał i systemów detekcji.

- Barkodowy, kreskowy lub czipowy system identyfikacji odczynników i szkiełek.

- Możliwość sprawdzenia w każdej chwili aktualnej objętości posiadanych odczynników i przeciwciał.

- Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.

- W przypadku transportu i montażu – należy uwzględnić fakt, iż szerokość drzwi prowadzących do pomieszczenia przewidzianego jako miejsce wykonywania badań IHC wynosi 101 cm a odległość otworu drzwiowego od przeciwległej ściany wynosi 150 cm. Szerokość drzwi zewnętrznych wynosi 100 cm. Brak możliwości składowania dużych ładunków. Sprzęt powinien być tak spakowany aby była możliwość bezkonfliktowego dostarczenia go na miejsce użytkowania lub dostawa w przypadku ładunku wielkogabarytowego była tak logistycznie rozwiązana by dostawa, rozpakowanie i montaż odbyły się tego samego dnia. Brak możliwości składowania wymusza przechowywanie skrzyń transportowych przez Wykonawcę.

- Sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej w zestawie.

- Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, założenie paszportu technicznego wraz z dostawą analizatora.

- SYSTEM IHC powinien być zaopatrzony w drukarkę kodów.

- Niezależna zewnętrzna kontrola jakości dla SYSTEMU IHC  polegająca na:

- uczestnictwie w testach weryfikujących jakość barwień laboratorium

- poradnictwie w zakresie wyboru przeciwciał i ustawiania protokołów diagnostycznych

- zapewniony proces logistyczny, 100% pokrycie wszystkich faktycznych kosztów związanych z kontrolą.

- Dostarczenie karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (załącznik do umowy).

- Firma powinna zapewnić szkolenie personelu (do 5 osób) potwierdzone certyfikatem.

29.	Wykonawca, w celu szkolenia personelu, dostarczy pakiet demo zawierający 2 przeciwciała, system detekcji, bufory i pozostałe akcesoria na wykonanie min. 10 barwień.

30.	Dostarczony sprzęt obsługi informatycznej SYSTEMU IHC zaopatrzony we właściwe oprogramowanie, z gotowymi protokołami barwień pojedynczych i podwójnych, z możliwością tworzenia własnych protokołów barwień.

- Możliwość tworzenia raportów dziennych, miesięcznych i rocznych pracy urządzenia.

- Zamawiający wymaga pełnej integracji urządzenia z posiadanym przez zamawiającego systemem LIS

- Sprzęt zaopatrzony w drukarkę (laserowa lub atramentowa) z taką ilością tuszu/tonera, która zapewni druk 500 stron raportów.

Materiały eksploatacyjne do drukarek:

- Naklejki na szkiełka podstawowe do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było okleić 30000 preparatów IHC.

- Taśma do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było wydrukować 30000 naklejek na szkiełka IHC.

Mikroskop:

- Mikroskop laboratoryjny z transformatorem sieciowym umieszczonym poza lub w statywie.

- Statyw optyczny korygowany do nieskończoności.

- Powiększenie całkowite od 40x do 400x

- Tubus okularowy z możliwością regulowania osłonami i korekcją dioptryjną

- Rewolwer na cztery obiektywy 4x (lub 5x), 10x, 20x, 40x

- Oświetlenie modułowe z systemem łatwej wymiany żarówek, halogenowe.

- Wskaźnik ustawienia natężenia oświetlenia

- Precyzyjny mechanizm przesuwu preparatu z zakresem pracy 75 mm x 30 mm. (szerokość x długość).

System do wizualizacji i przeciwciała:

- Dostarczone odczynniki i materiały (przeciwciała, system wizualizacyjny, bufory) powinny być tak skalkulowane aby można było wykonać 28 000 oznaczeń w czasie trwania umowy bez względu na umiejscowienie i wielkość skrawka badanego materiału.

- Kalkulacja ilości zużycia przeciwciał powinno uwzględniać tzw. martwa strefę (obszar opakowania zawierających odczynnik/przeciwciało niewykorzystane przez aparat) w dostarczonych opakowaniach.

- Zestaw do wizualizacji będzie zawierał (lub będzie rozszerzony) szkiełka dostosowane do barwień IHC  (szkiełka zapobiegające spływaniu preparatów podczas obróbki cieplnej) w ilości wystarczającej do wykonania 28 000 oznaczeń.

- Termin ważności zamawianych odczynników – co najmniej rok od daty dostawy.

- Każdy z odczynników winien być opatrzony certyfikatem zezwalającym na stosowanie w diagnostyce oraz zaopatrzony w ulotkę w języku polskim (z danymi o odkrywaniu antygenu, zakres rozcieńczeń, dane o lokalizacji antygenu w tkankach prawidłowych i patologicznych).

- Dostarczenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych.

- Przeciwciała pierwotne w gotowych do użycia rozcieńczeniach w pojemnikach umożliwiających bezpośrednie ich użycie bez potrzeby przelewania (wyjątek przeciwciała innych firm – w przypadku braku we własnej ofercie, dopuszcza się możliwość przelewania).

- Wykonawca zaoferuje przeciwciała, których klony są pozytywnie zaopiniowane przez przynajmniej jeden z niezależnych ośrodków  kontroli jakości.

- W przypadku braku przeciwciała pozytywnie zaopiniowanego przez niezależny ośrodek kontroli jakości dopuszcza się zaoferowanie w zastępstwie przeciwciała innej firmy (pod warunkiem możliwości dostosowania tegoż do procesu automatycznego barwienia na zaoferowanym urządzeniu).

- W przypadku użycia przeciwciał/odczynników innych firm (nierozcieńczonych lub rozcieńczonych) dostarczenie pojemników umożliwiających własnoręczne dokonanie rozcieńczenia i przystosowanie ich do użycia w SYSTEMIE IHC.

Załącznik nr 1 cz 2

Przeciwciała wymagane do badań

- Zamawiający  w momencie składania zamówienia będzie miał możliwość dokonania wyboru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawcę przeciwciał (minimum 150 pozycji) z tym, że na pewno dostępne będą przeciwciała podane poniżej:

| 1 | CD1a |
| --- | --- |
| 2 | CD3 |
| 3 | CD4 |
| 4 | CD5 |
| 5 | CD7 |
| 6 | CD8 |
| 7 | CD10 |
| 8 | CD15 |
| 9 | CD20 |
| 10 | CD23 |
| 11 | CD30 |
| 12 | CD34 |
| 13 | CD31 |
| 14 | CD45 LCA |
| 15 | CD56 |
| 16 | CD68 |
| 17 | CD79a |
| 18 | CD99 |
| 19 | CD117 |
| 20 | CD246, ALK Protein |
| 21 | Calcitonin |
| 22 | Thyreoglobulin |
| 23 | Cytokeratin 7 |
| 24 | Cytokeratin 5/6 |
| 25 | Cytokeratin 20 |
| 26 | Cytokeratin AE1/AE3 lub PanCK |
| 27 | Cyclin D1 |
| 28 | EMA (epithelial membrane antygen) |
| 29 | Vimentin |
| 30 | TTF-1 clone SPT24 |
| 31 | p63 |
| 32 | CDX2 |
| 33 | Ki67 |
| 34 | Synaptophysin |
| 35 | Chromogranin A |
| 36 | Melan-A |
| 37 | Mesothelin |
| 38 | Desmin |
| 39 | SMA (smooth muscle action) |
| 40 | p53 clone DO-7 |
| 41 | GCDFP-15 |
| 42 | Estrogen Receptor α |
| 43 | Progesterone Receptor |
| 44 | Bcl-2 |
| 45 | Bcl-6 |
| 46 | WT1 (Wilm’s Tumor 1 Protein) |
| 47 | MUM-1 Protein |
| 48 | S-100 |
| 49 | AFP (Alpha-fetoprotein) |
| 50 | CEA (Carcinoembryonic antygen) |
| 51 | Epstein-Barr Virus |
| 52 | Calretinin |
| 53 | Kappa Light Chains |
| 54 | Lambda Light Chains |
| 55 | Myogenin |
| 56 | RCC |
| 57 | Podoplanina , clone D2-40 |
| 58 | Napsin A |
| 59 | Cytokeratin HMW, clone 34 βE12 |
| 60 | P40 |
| 61 | PSA |
| 63 | CD43 |
| 67 | ERG |
| 68 | c-myc |
| 70 | AMACR |
| 71 | PAX8 |
| 72 | Myo D1 |
| 73 | Beta-Catenin |