Załącznik nr 1

Dostawa odczynników, krwinek  i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań serologicznych ( grup krwi, prób zgodności, przeciwciał odpornościowych )

Parametry graniczne:

1. Odczynniki:

- Wymagane jest wykonanie wszystkich badań podanych w arkuszu kalkulacyjnym

W przypadku gdy wymagana ilość testów nie obejmuje pełnego opakowania należy zaoferować  pełne opakowanie, które spełni wymóg zamawiającego

- Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych do wykrywania przeciwciał odpornościowych, włączając antygen Cw. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.

- Termin ważności:

Mikrokarty ( poz. 1 - 4) – minimum 6 miesięcy od dostarczenia przez Wykonawcę

Odczynnik dla biorców i dawców – minimum 12 miesięcy

Krwinki wzorcowe A1 i B oraz krwinki do wykrywania przeciwciał odpornościowych

–  minimum 5 tygodni

- Wymagane jest stężenie robocze krwinek czerwonych do PTA poniżej 1% (całkowita eliminacja płukania krwinek w PTA LISS)

- Wymagane jest, aby krwinki wzorcowe były gotowe do użycia, a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym się żelowym podłożem separującym zawierającym odpowiedni odczynnik.

- Wymagane są dostawy krwinek wzorcowych zgodnie z harmonogramem, transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C).

- Przechowywanie mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C)

- Certyfikaty zgodności w języku polskim na zamawiane produkty.

- Wymagane jest, aby odczynniki i krwinki wzorcowe pochodziły od jednego

producenta  i były kompatybilne z zaoferowanym analizatorem.

2. Automatyczny analizator:

- Wymaga się analizatora fabrycznie nowego lub jeśli używany – rok produkcji nie starszy

niż 2010.

- Automatyczny analizator powinien wykonywać całą procedurę badania: od pobrania materiału

z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych

●    Analizator powinien wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej:

grupa krwi z przeciwciałami anty-A1 i anty-B, badanie przeglądowe przeciwciał w PTA,

antygeny A i B oraz RhD u dawców i biorców oraz badanie próby zgodności w PTA zgodnie

z obowiązującymi przepisami

- Oferowany analizator oraz odczynniki muszą być dostosowane do pracy z posiadanym

obecnie sprzętem manualnym produkcji BioRad.

- Analizator na koszt Oferenta ma być włączony (dwukierunkowa transmisja)

do posiadanego systemu Delphyn produkcji Hemasoft.

●   Wymaga się analizatora wolnostojącego z mobilnym stołem na koszt Oferenta

●   Analizator powinien posiadać zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS.

●   Wymaga się przeszkolenia personelu potwierdzonego certyfikatem w zakresie obsługi

analizatora na koszt dostawcy w laboratorium Zamawiającego ( minimum 4 osoby )

- Gwarancja na czas dzierżawy obejmująca bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu. Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone podczas instalacji aparatury

- Możliwość zgłaszania awarii przez 365 dni w roku.

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

.

Zapotrzebowanie na 17 miesięcy:

I. Odczynniki

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grupa krwi: ABO i antygen RhD (2 kolny) wraz z przeciwciałami anty-A i anty-B | 15000 |
| 2 | Antygeny układu ABO i RhD u biorcy | 2000 |
| 3 | Antygeny układu ABO i RhD u dawcy | 4500 |
| 4 | Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych na 3 krwinkach wzorcowych w PTA techniką kolumnową | 8000 |

II. Krwinki wzorcowe i materiały eksploatacyjne

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 2 krwinek wzorcowych A1 i B ( op. 2x10ml) | 150 |
| 2 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych w PTA (op. 3x10ml) | 130 |
| 3 | Odczynnik dla dawców i biorców (200ml) | 150 |
| 4 | Materiały eksploatacyjne | oszacowanie przez oferenta |

Odczynniki, krwinki i materiały eksploatacyjne                      kod CPV    33696100-6

Czynsz dzierżawny:                   			                   kod CPV     38434000-6