## Odzież ochronna 2024
PAKIET nr 1 ( CPV 33140000-3 )
Fartuch barierowy niesterylny
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Fartuch medyczny/chirurgiczny jednorazowy, niesterylny pełnobarierowy wykonany z włókniny polipropylenowej, polietylenowej - może być podfoliowany na całej powierzchni fartucha lub z włokniny SMS. Gramatura materiału nie mniejsza niż 35g/m2. Może być wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami z przodu oraz w rękawach. Rrękawy wykończone elastycznymi ściągaczami lub szerokimi gumkami. Wiązany na troki, tylne części fartucha mają zachodzić na siebie na całej długości po zawiązaniu fartucha. W okolicach szyi zapinany na rzep. Zgodny z normami PN EN 14126, EN 13795-1:2019. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR). Rozmiary L i XL według potrzeb zamawiającego. | szt. | 10000 |  | 0 |  |  | 0
| Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym. |  |  | wartość ogółem netto | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 2 (CPV 33199000-1 )
Fartuch niesterylny
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Niesterylny fartuch zabiegowy - wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze od 25g/m2 z rękawami zakończonymi elastycznym ściągaczem lub gumką. Rozmiar L; XL wg potrzeb zamawiajacego lub uniwersalny. Fartuch wiązany w pasie na troki . Może być pakowany w opakowania x 10 szt. | szt. | 40000 |  | 0 |  |  | 0
| Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym. |  |  | wartość ogółem netto | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 3 ( CPV 33199000-1; 39518200-8)
Fartuchy, serwety, podkłady
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Sterylny zestaw podstawowy;minimalny skład zestawu : 1 x serweta na stolik instrumentalny 150x 190 cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii propylenowej lub włókniny polipropylenowej i foli polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy uzyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym min. 80 g/m2. 1x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145cm,wykonana z folii polietylenowej o grubości 55 mikrometrów ze wzmocnieniem włókninowym, cała serweta gramatura min. 85g/m2; dwa ręczniki 30 x 40 cm ; 2 x serweta operacyjna 75x 90 cm wyposazone w tasmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety; 1 x serweta operacyjna 175 x 180cm wyposazona w taśmę samoprzylepną; 1 x serweta operacyjna 150cm x 240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną dzieloną o łącznej długości 100 cm. | szt. | 650 |  | 0 |  |  | 0
Serwety do obłożenia pacjenta powinny być wykonane z laminatu 2-warstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa ) o gramaturze 57(+/-0,5)g/m2 i powinny spełniać wymagania normy PN EN 13795; wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), być odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów ,wytrzymałe na wypchanie na mokro >185 kPa, posiadać szybkość absorpcji (spływ cieczy) na poziomie 75% (badanie według ISO 9073-11), klej użyty w serwetach powinien się swobodnie repozycjonować bez ryzyka uszkodzenia materiału.Serwety powinny posiadać oznaczania kierunku rozkładania w postaci piktogramu , oraz mieć wyraznie oznaczony środek serwety głównej np.. strzałką. Tasma samoprzylepna powinna mieć szerokości min.5 cmi być wyposażona w tzw. „fingerlifty”. Oznakowanie jednostkowe powinno posiadać wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania , oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierajace następujące informacje : nazwa producenta, LOT lub seria,indeks identyfikacyjny ,data ważności. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.
2. | Sterylny zestaw uniwersalnych serwet do operacji torakochirurgicznych , minimalny skład zestawu 1 x serwetana stolik instrumentalny 150x 190 cm (jako owiniecie zestawu)wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii propylenowej lub włókniny polipropylenowej i foli polietylenowej. .Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy uzyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym min. 80 g/m2. 4 ręczniki 30 x 40 cm; 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; 1 tasma samoprzylepna 9 x 50 cm; 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 90 x 110 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocnione 190 x 225 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 100 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 225 cm x 270 cm z wycieciem 45x 65 cm z osłoną podpórek kończyn górnych.Obłozenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwoego : włókna polipropylenowego i folia polietylenowa. | szt. | 250 |  | 0 |  |  | 0
Gramatura laminatu podstawowego 57(+/- 0,5) g/m2. Wokół pola operacyjnego, na kazdej z serwt polipropylenowe łaty chłonneo wymiarach ; w serwetach 90 x 110 cm łata 20cm(+/-) 0,5 x 75 cm ( +/-1) w serwecie dolnej 190 x225 cm łata 25 cm (+/-0,5) x 75 cm (+/-1) oraz w serwecie 225 x 270 cm łta ma 25 cm (+/-0,5 ) x 60 cm (+/-1). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109(+/- 0,5)/m2. Materiał obłozenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min.2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy , LOT, datę wazności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraznie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.
3. | Serweta operacyjnao wymiarach 75x90 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego;włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57(+/- 0,5)g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę waznosci. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 2000 |  | 0 |  |  | 0
4. | Serweta operacyjna o wymiarach 75x90 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego;włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57(+/- 0,5) g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę waznosci. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 3200 |  | 0 |  |  | 0
5. | Serweta operacyjna o wymiarach 150cm x 240 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego; włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57(+/- 0,5) g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę waznosci. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 572 |  | 0 |  |  | 0
6. | Sterylne ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30 x 40 cm (pakowane po 2 szt.) o bardzo wysokiej chłonności i gramaturze 60g/m2 lub 65 g/m2. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 8160 |  | 0 |  |  | 0
7. | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej , przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego ; włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 40g/m2 , na rękawach 40g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded) Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem ; z tyłu , w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 x 6 cm i 3 x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm) wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuch, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – papier krepowy. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho min. 160 kPa, wypychanie na mokro min. 142kPa. | szt. | 1600 |  | 0 |  |  | 0
Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy , LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów . Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby : w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo „L”. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.
8. | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej , przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego ; włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 40 g/m2 , na rękawach 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded) Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem ; z tyłu , w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 x 6 cm i 3 x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm) wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuch, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho min. 160 kPa, wypychanie na mokro min. 142 kPa. | szt. | 980 |  | 0 |  |  | 0
Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów . Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby : w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo „XL”. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu .
9. | Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 13x250 cm, złożona teleskopowo z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii polietllenowej o grubości 0,05mm. Wewnątrz opakowania osłona jest umieszczona w torbie z folii polietylenowej. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795.Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 1080 |  | 0 |  |  | 0
10. | Sterylna kieszeń na narzędzia chirurgiczne; 2- komorowa o wymiarach 38cm x 40 cm, bez szt.ywnika. Na dłuższym brzegu kieszeni znajduje się 5 cm pasek samoprzylepny pokryty hypoalergicznym klejem repozycjonowalnym, wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczajacego. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 1320 |  | 0 |  |  | 0
11. | Sterylna kieszeń na narzędzia chirurgiczne; 1 - komorowa o wymiarach 38cm x 40 cm, bez szt.ywnika. Na dłuższym brzegu kieszeni znajduje się 5 cm pasek samoprzylepny pokryty hypoalergicznym klejem repozycjonowalnym, wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczajacego. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 1650 |  | 0 |  |  | 0
12. | Niesterylna jednorazowa bluza przeznaczona do użytku przez personel na bloku operacyjnym . Bluza wykonana z lekkiej i miękkie włókniny typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Kolor zielony .Rozmiar „L”. Bluza z krótkim rękawem o kroju raglanowym, pod szyją posiada wycięcie w kszt.ałcie litery V wykończone lamówką , oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedną ,dwudzielną na piersi) , a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Nie zawiera elementów „twardych” tj. plastik lub metal. Niesterylne jednorazowe spodnie zabiegowe przeznaczone do użytku przez personel na bloku operacyjnym . Spodnie wykonane z lekkiej i miękkie włókniny typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Kolor zielony .Rozmiar „L”. Spodnie z długimi prostymi , nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposazone w dwie kieszenie , a także metkę z rozmiarem. Nie zawierają elementów „twardych” tj. plastik lub metal. Bluza i spodnie komplet lecz pakowane osobno. | kpl. | 1000 |  | 0 |  |  | 0
13. | Fartuch sterylny przeznaczony do drobnych interwencji chirurgicznych .Wykonany z miękkiej , przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch złózony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację. Wiązany na 3 pary troków zewnętrznych umieszczonych z tyłu , mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradzwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalajace na identyfikację przed rozłozeniem . Zapakowanie i złozenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy ,LOT, datę ważności oraz dane producenta. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby ; w centymetrach oznaczjacych jego długość – 130 cm lub 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo „L” i „XL” lub jeden sposób. Zakup wg potrzeb zamawiającego. | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
14. | Serweta operacyjnao wymiarach 120x150 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7x10 cm położnym poprzecznie docentralnie wykonana z laminatu dwuwarstwowego;włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57(+/- 0,5)g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę waznosci. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 286 |  | 0 |  |  | 0
15. | Czepek wykonany z włókniny wiskozowej w kolorze zielonym typu Astro. Pakowany a’100 szt. | op. | 30 |  | 0 |  |  | 0
16. | Osłony na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm w kszt.ałcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Materiał na całej powierzchni spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. | szt. | 800 |  | 0 |  |  | 0
17. | Sterylny pokrowiec foliowy na przewody aparatury medycznej w rozmiarze 13 x 250 cm, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 0
| Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym. |  |  | wartość ogółem netto | 0 |  | wartość ogółem brutto | 0
PAKIET nr 4 ( CPV 33199000-1; 39518200-8)
Zestawy operacyjne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw operacyjny składający się z następujących elementów: * ** *** | szt. | 250 |  | 0 |  |  | 0
1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu) 2 x serweta na stolik Mayo 80x145cm 2 x ręczni 30x40cm 1 x kieszeń na narzędzia 38x40 cm, jednokomorowa 1 x folia operacyjna 45x50 cm 1 x kieszeń na narzędzia 38x40cm, dwukomorowa 1 x dren do ssaka lejek/lejek - 7 mm, 180 cm; 1 x końcówka do odsysania typu YankauerCh. 22 250mm 1 x elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową, wtyk 3-pinowy, dł. kabla 3,2m 1 x licznik do igieł pianka-magnes , 20 miejsc 2 x opatrunek włókninowy 10x8cm 2 x serweta samoprzylepna 75x90cm 2-warstwowa 1 x serweta samoprzylepna 175x180cm, 2-warstwowa 1 xserweta samoprzylepna 150x240cm 2-warstwowa
Serwety obłożenia wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy. Chłonność włókniny dwuwarstwowej min. 200 ml/m2; odporność na przenikanie cieczy min. 129 cm H2O. I klasa palności CFR 1610.
2. | Zestaw operacyjny składający się z następujących elementów: * ** *** | szt. | 250 |  | 0 |  |  | 0
1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu) 3 x ręcznik 30x40cm 1 x fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony 130cm L 1 x serweta na stolik Mayo 80x145cm 2 x fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony 150 cm XL 1 x taśma włókninowa samoprzylepna 9x50cm 1 x folia operacyjna 55x80cm 1 x kieszeń na narzędzia 38x40 cm, jednokomorowa 1 x kieszeń na narzędzia 38x40cm, dwukomorowa 1 x osłona na kamerę składana teleskopowo 13x250cm z taśmą klejącą 1 x dren do ssaka lejek/lejek - 7 mm, 180 cm 1 x końcówka do odsysania typu Yankauer Ch.22, 250 mm 1 x elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową, wtyk 3-pinowy, dł. kabla 3,2m 1 x licznik do igieł duży magnes-pianka, 20 miejsc 2 x opatrunek włókninowy 10x8cm 2 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 90x110cm, z padem chłonnym 20x75cm 1 x serweta samoprzylepna 2-warstwowa 190x225cm, z padem chłonnym 25x75cm 1 x serweta samoprzylepna, ekran anestezjologiczny, 2-warstwowa225x270cm z padem chłonnym 25x60cm, wycięciem 45x65cm, z osłoną podpórek kończyn górnych
Serwety obłożenia wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy. W miejscach wzmocnienia gramatura min. 109 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 280/270 kPa. Poziom absorbcji cieczy laminatu ze wzmocnieniem min. 477 ml/m2; I klasa palności CFR 1610.
Fartuchy chirurgiczne wykonany z miękkiej włókniny SMMS min. 35 g/m2, mankiety poliestrowe min. 8 cm, w kolorze turkusowym, szwy całego fartucha wykonane ultradźwiękowo. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu bookfolded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm. Wzmocnienia są połączone z materiałem bazowym przy użyciu kleju topliwego. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rękawa. odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 160/140 kPa, I klasa palności CFR 1610, odporne na działanie alkoholi WSP 80.8 >9, rozmiar fartucha w postaci naklejki, widoczny przed rozłożeniem.
3. | Zestaw operacyjny składający się z następujących elementów: * ** *** |  | 200 |  | 0 |  |  | 0
1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu) 2 x serweta na stolik Mayo 80x145cm 1 x dren do ssaka lejek/lejek - 7 mm, 180 cm 1 x końcówka do odsysania typu Yankauer Ch.22, 250 mm 1 x elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową, wtyk 3-pinowy, dł. kabla 3,2m 1 x licznik do igieł duży magnes-pianka, 20 miejsc 2 x opatrunek włókninowy 10x8cm 1 x folia operacyjna 45x50cm 1 x kieszeń na narzędzia 38x40 cm, jednokomorowa 1 x kieszeń na narzędzia 38x40cm, dwukomorowa
| * Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2. Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm. Materiał na całej powierzchni spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. |  |  | wartość ogółem netto | 0 |  | wartość ogółem brutto | 0
** Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2. Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm. Materiał na całej powierzchni spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019.
*** Komponenty zestawów podlegające normie EN 13795:2019 - zgodne z tą normą. Zestawy zapakowane w worek polietylenowy z papierową "klapką", na zewnątrz naklejona etykieta główna zawierająca nazwę i skład zestawu oraz min. 4 etykiety samoprzylepne zawierające: nazwę zestawu, nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta; 2 naklejki zawierające kod kreskowy EAN oraz 2 kod QR. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenek etylenu. Opakowanie transportowe 2 kartony.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym.
PAKIET nr 5 ( CPV 33199000-1)
Koszula medyczna i majtki jednorazowe dla pacjenta
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Koszula medyczna dla pacjenta z krótkim rękawem w kolorze niebieskim, wykonana z SMS lub SMMS min. 35 g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, w rozmiarze M/L lub uniwersalnym. Może mieć rozcięcie z tyłu. Dopuszczamy opakowania x 10 szt. | szt. | 2000 |  | 0 |  |  | 0
2. | Jednorazowe majtki dla pacjenta oddychające, nieprześwitujące, wzmocnione dodatkową warstwą w kroku, cienka bezlateksowa gumka w pasie oraz wokół ud w oplocie, bezlateksowe. Materiał: Polipropylen 40 g/m2. Obwód w pachwinie min. 40 cm. Wysokość na linii biodra min. 10 cm. Oznakowanie CE, MD , klasa 1 niesterylna. MDR (EU) 2017/745. Rozmiary M/L i L/XXL wg. potrzeb zamawiającego. | szt. | 2000 |  | 0 |  |  | 0
3. | Czepek chirurgiczny typu "clip", wykonany z włókniny, zakończony gumką ściągniętą w harmonijkę. Op. x 200 szt. | op. | 30 |  | 0 |  |  | 0
| Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym. |  |  | wartość ogółem netto | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 6 ( CPV 33199000-1)
Maseczki chirurgiczne mocowane na gumki
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa typu II, pełnobarierowa wewnetrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości wygładzonej włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Sposób pakowania w kartoniki max po 50 szt., z możliwośćią higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika, kolor niebieski lub zielony. Maska o szerokości 17,5 cm +/- 1 cm po całkowitym rozłozeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy. Maski medyczne zgodne z normą PN EN 14683:2019 lub EN 14683:2019+AC i Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG i Rozporządzeniem (UE) 2017/745. Wynik uzyskany z badań: skuteczność filtracji bakterii (BFE) % = min 98% lub 99,9% ciśnienie różnicowe Pa/cm2 < 40 Pa/cm2. Maska mocowana na gumki lub z elementem elastycznym o długości 17 cm +/- i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki. Oznakowanie znakiem CE | szt. | 170000 |  | 0 |  |  | 0
| Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym. |  |  | wartość ogółem netto | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 7 ( CPV 33199000-1; 39518200-8 )
Podkłady, pokrowce, prześcieradła, czepki
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Prześcieradło do okrycia stołu operacyjnego rozm. 100 x 200 (±1cm) wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m² (±1cm), wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 220kPa , wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 240 kPa, nieprzemakalność min 270g/m² zgodnie z normą EN 13795-3 + A1.2010, kolor niebieski. Produkt niesterylny. | szt. | 6200 |  | 0 |  |  | 0
2. | Jednorazowe podkłady medyczne w rolkach wykonane z dwóch warstw bibuły z oznaczonym miejscem perforacji co 50 cm. Szerokość rolki 50 cm x 50 m długości (100 szt.uk na rolce). Tłoczona struktura powierzcni o gramaturze 36g/m2. Minimalna chłonność 160g/m2. Kolor niebieski, zielony lub biały do wybowu przez Zamawiającego. Opakowanie jednostkowe owinięte folią HDPE 12μm. | szt. | 3000 |  | 0 |  |  | 0
3. | Prześcieradło niesterylne o wymiarach min. 160 x 210 cm.(+- 10cm) wykonane z włókniny PP typu spunbond o gramaturze 28 g/m2, kolor niebieski lub z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2. Wyrób medyczny klasy I, | szt. | 3600 |  | 0 |  |  | 0
4. | Furażerka damska komfort + - wykonana z włókniny wiskozowej perforowanej, gramatura min.25g/m2, głęboka z możliwością wywinięcia, głębokość przodu 23cm, denko dł.26cm, szer.15-18cm, wiązana na troki o długości 20-22,5cm, opakowanie jednostkowe 100szt. (kartonik) lub folia. | szt. | 3000 |  | 0 |  |  | 0
5. | Czepek medyczny typu beret wykonany z włókniny polipropylenowej spunbond o gramaturze 23 g/m2 (+/- 3 g/m2) lub 25g/m2, kolor biały z aplikacją kwiatową lub niebieski. Średnica na płasko min. 26 cm, wykończone bezlateksową elastyczną gumką, pakowane w pudełko w formie podajnika pozwalające na wyjmowanie czepków zgodnie z zasadami asepytki. Pakowane po 100 szt.uk w kartoniku lub folii. Wyrób medyczny klasy I niesterylnej. | szt. | 10000 |  | 0 |  |  | 0
| Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym. |  |  | wartość ogółem netto | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 8 ( CPV 33140000-3 )
Półmaski ochronne FFP2
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Półmaski ochronne * PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) * zgodne z rozporządzeniem UE 2016/425 * oznakowanie znakiem CE | szt. | 20000 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | wartość ogółem netto | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 9 ( CPV 33140000-3 )
Półmaski ochronne FFP3
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Półmaski ochronne. Mogą być wyposażone w zawór wydechowy. * PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) * Deklaracja zgodności z rozporządzeniem UE 2016/425 * oznakowanie znakiem CE | szt. | 8000 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
|  |  |  | wartość ogółem netto | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 10 ( CPV 3319900-1; 395182100-8)
Serweta ochronna i czepek
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Serweta ochronna na stół operacyjny,5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo, samowygładzająca się, przeciwodleżynowa. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej, teksturowanej folii polietylenowej. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem otoczony z każdej strony marginesami z nieprzeziernego laminatu. Chłonność min. 3750 – 4000 ml/m2, odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, zgodnie z ISO 9073-6, wskaźnik chłonności min. 2000 %, (potwierdzona badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym), średni wymiary: 102 x 230cm, gramatura podstawowa 240 g/m2 (+/- 10%). Producent posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001. Bezpieczne opakowanie podwójnie, opakownie zbiorcze pakowane w dwa worki foliowe po 10 szt., 20 szt. w kartonie transportowym. | szt. | 500 |  | 0 |  |  | 0
2. | 4 Czepek o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwia całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem, | szt. | 1000 |  | 0 |  |  | 0
| Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym. |  |  |  | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 11 ( CVP 33199000-1)
Środki ochrony indywidualnej - kombinezon, kaptur
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Kombinezon sterylny z kapturem. Osłony na obuwie z podeszwą antypoślizgową, połączone z nogawkami. Przetwarzany w czystych warunkach i sterylizowany promieniami gamma, sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Szwy łączące wewnątrz kombinezonu. Gumka mankiet rękawów, mankiet nogawek, kaptura wokół twarzy. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Materiał: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2. Umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający") w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania: przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Odporność materiału na ścieranie wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 conajmniej >5 N. Zwalidowany system podwójnego pakowania produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie. Rozmiar M i L (zamawiający określi rozmiar podczas zamówienia) | szt. | 1500 |  | 0 |  | 23 | 0
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0