**Załącznik nr 1**

**Pakiet nr 1**

**Barwiarka do barwień specjalnych– 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| **I** | **Barwiarka do barwień specjalnych** |
| **PARAMETRY OGÓLNE** | |
|  | Zautomatyzowana barwiarka do barwień specjalnych (histochemicznych). |
|  | Aparat wolnostojący. |
|  | Równoległe wykonywanie minimum 6 różnych barwień. |
|  | Zautomatyzowane etapy suszenia, deparafinizacji i barwienia. |
|  | Możliwość barwienia minimum 20 preparatów jednocześnie. |
|  | Zakres temperatur inkubacji w zakresie co najmniej 37-75oC. |
|  | Barwienie preparatu niezależnie od umiejscowienia materiału na szkiełku. |
|  | Możliwość wykonywania barwień w zakresie co najmniej: Giemza (w kierunku H.pylori), PAS, Congo Red (amyloid), Masson, Mucykarmin, Ziehl-Nielsena (w kierunku prątków), Van Gieson, Grocott (w kierunku grzybów); lub modyfikacje tych barwień. |
|  | Na wyposażeniu zestaw komputerowy z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi urządzenia, drukarka kodów kreskowych. |
|  | Na wyposażeniu UPS. |
|  | Certyfikat CE IVD |