Załącznik nr 1

Pakiet nr 2

Pozycja 1

Barwiarka– 1 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Barwiarka automatyczna |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Automatyczna barwiarka do preparatów mikroskopowych- histologicznych i cytologicznych. |
|  | Aparat nastołowy. |
|  | Aparat pracujący w trybie ciągłym (dokładanie nowych preparatów przed zakończeniem poprzedniego cyklu barwienia). |
|  | Możliwość prowadzenia odparafinowania szkiełek w barwiarce ciepłym powietrzem. |
|  | Możliwość wykonania barwień co najmniej: H+E, Papanicolau, barwienie metodą Giemsy. |
|  | Możliwość prowadzenia barwień rutynowych oraz specjalnych w tym samym czasie. |
|  | Możliwość połączenia z modułem do naklejania, zintegrowanym z barwiarką w systemie zamkniętym |
|  | Praca na standardowych odczynnikach różnych producentów (alkohole, ksylen, hematoksylina, eozyna). |
|  | Możliwość pracy z następującymi rodzajami preparatów: skrawki parafinowe, preparaty cytologiczne: rozmazy, bioptaty, cytospiny, szpik kostny, skrawki mrożeniowe (materiał śródoperacyjny). |
|  | Możliwość jednoczesnego załadowania co najmniej 60 szkiełek. |
|  | Możliwość barwienia w tym samym czasie 650 szkiełek. |
|  | Ilość stacji startowych – co najmniej 2 stacje, ilość stacji końcowych – co najmniej 2 stacje, możliwość umieszczenia w jednej stacji 60 szkiełek. |
|  | Możliwość zainstalowania stacji o przynajmniej dwóch mniejszych niż wyjściowa objętościach (pojemności stacji 650ml, 260ml, 160ml). |
|  | Nie mniej niż 2 dodatkowe podgrzewane stacje, przeznaczone do barwień specjalnych, z indywidualnie regulowaną temperaturą w zakresie od +30 do +65°C. |
|  | Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w czasie jednego cyklu (przynajmniej 10). |
|  | Możliwość przerwania cyklu barwienia w dowolnym momencie. |
|  | Minimum 18 stacji roboczych o pojemności naczyń co najmniej 650 mI. |
|  | Naczynia reakcyjne odporne na odczynniki chemiczne. |
|  | Minimalny czas zanurzenia preparatów w odczynniku- 2 sekundy. |
|  | Możliwość wyboru procedury mieszania dla poszczególnych stacji. |
|  | Pełny cykl przygotowania pojedynczego preparatu od momentu skrojenia kostki parafinowej do uzyskania efektu finalnego w postaci trwałego i gotowego do diagnostyki preparatu dla barwienia podstawowego (HE metodą wodną) nie będzie dłuższy niż 1 h. |
|  | Możliwość przywrócenia barwienia na tym samym szkiełku w przypadku nagłego zatrzymania pracy urządzenia lub wyposażenie systemu w UPS. |
|  | Co najmniej cztery stacje płuczące. |
|  | Możliwość przyłączenia wody dla stacji płuczących |
|  | Urządzenie wyposażone w filtry węglowe, możliwe podłączenie do wentylacji. |

Pozycja 2

Nakrywarka – 1 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Automatyczna naklejarka do preparatów mikroskopowych |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Automat do folii nakrywkowej dla preparatów histopatologicznych |
|  | Możliwość sprzężenia z barwiarką - celem utworzenia połączonego systemu barwienia i nakrywania |
|  | Wydajność minimum 1000 szkiełek na godzinę |
|  | Dostarczenie koszyczków na minimum 220 szkiełek |
|  | Możliwość regulowania długości naklejanej taśmy – 45; 50; 55 i 60 mm |
|  | Pojemność ładowania: 60 preparatów (3 koszyczki po 20 preparatów) |
|  | Pojemność rozładunkowa: 240 preparatów (12 koszyczki po 20 preparatów) |
|  | Dopuszczalne wymiary szkiełek: Rozmiar: 24,7 - 26,5 mm x 74,7 - 76,5 mm |
|  | Grubość szkiełek: 0,9 - 1,2 mm |
|  | Kompatybilny rozpuszczalnik: Tylko ksylen klasy odczynnika lub klasy analitycznej |
|  | Kontrola oparów: Filtry z węglem aktywnym w urządzeniu, opcjonalne przyłącze wentylacji zewnętrznej |
|  | Zestaw instalacyjny: dostarczenie materiałów zużywalnych wystarczających na oklejenie 200 szkiełek |