Załącznik nr 1

Pakiet nr 3

Mikrotom – 2 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Mikrotom półautomatyczny rotacyjny |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Półautomatyczny mikrotom rotacyjny. |
|  | Możliwość pracy w trybie cięcia i trymowania. |
|  | Zakres grubości cięcia: od 0,5 do 100µm |
|  | Skoki grubości skrawania: -od 0,5 - 5 µm skok co 0,5µm; -od 5 -20,0µm skok co 1,0µm; -od 20,0-60,0µm skok co 5,0µm; -od 60,0-100,0µm skok co 10,0µm; |
|  | Zakres grubości trymowania: od 1,0 do 600 µm |
|  | Skoki grubości trymowania: od 1 - 10 µm skok co 1,0µm; od 10 -20,0µm skok co 2,0µm; od 20,0-50,0µm skok co 5,0µm; od 50,0-100,0µm skok co 10,0µm; od 100,0-600,0µm skok co 50,0µm; |
|  | Poziomy zakres ruchu głowicy: 24mm +/- 1mm |
|  | Pionowy zakres ruchu głowicy: 70mm +/- 1mm |
|  | Funkcja szybkiego powrotu głowicy do pozycji początkowej. |
|  | Osobny panel sterowania z możliwością umieszczenia po dowolnej stronie urządzenia. |
|  | Wartości regulowane przez panel sterowania: grubość cięcia/trymowania, wartość retrakcji, ruch głowicy. |
|  | Wyświetlanie informacji co najmniej: -grubości cięcia/trymowania -status i wartość retrakcji -licznik preparatów i sumator grubości cięcia z funkcją resetowania |
|  | Wyjmowana tacka na ścinki parafinowe. |
|  | Uchwyt na ostrze wyposażony w osłonę. |
|  | Kąt nachylenia noża w zakresie co najmniej 0-10oC. |
|  | Koło zamachowe wyposażone w system blokady. |