WCPIT/EA/381-56/2024

Pakiet nr 2 NOWY

Zakup wirówek laboratoryjnych

1. Wirówka z rotorem kątowym – 2 szt.

| Lp. |  |  | Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
| 1 |  |  | Wirówki stołowe, fabrycznie nowe, menu w języku polskim |
| 2 |  |  | Zakres obrotów 90-18 000 RPM |
| 3 |  |  | System identyfikacji błędów |
| 4 |  |  | Silnik bezszczotkowy |
| 5 |  |  | Rotor kątowy,8 do 24 miejscowy, wyposażony w minimum 24 pojemniki z wkładkami redukcyjnymi do odwirowania gilz o poj. 5-15 ml (o średnicy minimum 18 mm i długości minimalnej 85 mm) |
| 6 |  |  | Możliwość pracy w trybie „SHORT” |
| 7 |  |  | Możliwość zaprogramowania obrotów i czasu wirowania |
| 8 |  |  | Przyspieszenie min. 1500g |
| 9 |  |  | Zabezpieczenie przed: - uruchomieniem wirówki z nie wyważonym rotorem - otwarciem pokrywy w czasie wirowania - uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie |
| 10 |  |  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 40cm x50cm x 32cm (szer. x głęb. x wys.) |

2. Wirówka z rotorem kątowym z chłodzeniem – 1 szt.

| Lp. | Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Wirówka stołowa z chłodzeniem, fabrycznie nowa, menu w języku polskim |
| 2 | Temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości wirowania |
| 3 | System identyfikacji błędów |
| 4 | Silnik bezszczotkowy |
| 5 | Rotor kątowy 12 miejscowy, wyposażony w 12 pojemników z wkładkami redukcyjnymi, przystosowany do wirowania probówek o pojemności 3-5 ml (o średnicy minimum 13 mm i długości minimum 85 mm) |
| 6 | Przyspieszenie min. 1500g |
| 7 | Możliwość zaprogramowania obrotów i czasu wirówki |
| 8 | Zakres obrotów 90-18 000 RPM |
| 9 | Zabezpieczenie przed: - uruchomieniem wirówki z nie wyważonym rotorem - otwarciem pokrywy w czasie wirowania - uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie |
| 10 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 40cm x 70cm x 40cm; (szer. x głęb. x wys.) |