## Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia / formularz cenowy
PAKIET nr 1 (CPV 33141420-0 )
Rękawice chirurgiczne jałowe do pracowni cytostatyków
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 12 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Ochronne rękawice sterylne, neoprenowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet przedłużony prosto zakończony, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem,AQL 0,65, długość min 300 mm, grubość na palcu 0,18 ±0,01mm, na mankiecie 0,16±0,01mm, średnie wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem min. 940%, pozbawione akceleratorów chemicznych ( informacja na opakowaniu), środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374-5 i EN ISO 374-1/typ A -piktogramy na opakowaniu, odporne przez min 240 min na min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, przebadane na min 30 substancji chemicznych (bez cytostatyków), w tym izopropanol, diglukonian chlorheksydyny, 35% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, min 5% jodopowidon- min 4 poziom odporności; pakowane parami w kopertę foliową, odpowiednie do stosowania w środowiskach aseptycznych i jałowych klasy 100 (ISO 5)/klasy A; w rozmiarach 6.0-9.0 wg. potrzeb Zamawiającego. * | par | 3000
| * W przypadku norm zawartych w opisie, dopuszcza się normy równoważne. | [5 empty] | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 2 (CPV 33141420-0 )
Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 12 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe, wewnętrzna warstwa nitrylowa pokryta warstwą przeciwdrobnoustojowego CPC, Darvan L i silikonu. Nie zawiera protein lateksu i alergenów. AQL 0,65. Grubość (wg. ASTM D 3577) ≥0,10 mm. Sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowania - dyspenser zawierający 50 par. Rozmiar 6,0;7,0; 7,5; 8 opak.x2 szt. wg.potrzeb zamawiającego. | op. | 60
Zgodne z normami EN 420:2003+A1:2009; EA 388:2016; EN 455-1,2,3,4; EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015 *
| * W przypadku norm zawartych w opisie, dopuszcza się normy równoważne. | [5 empty] | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 3 (CPV 33141420-0 )
Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowo-nitrylowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 12 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Rękawice lateksowo-nitrylowe - warstwę zewnątrzną stanowi lateks, warstwą wewnętrzną stanowi nitryl pokryty przeciwdrobnoustojowym CPC, Darvanen L i silikonem, AQL 0,65; grubość na palcu 0,25 mm, na mankiecie 0,19 mm.; niska zawartość protein <50ug/g,. Konstrukcja mankietu minimalizująca podwijanie się. Klasa IIa i kategoria III ŚOI. Opakowania - dyspenser zawierający 50 par. Rozmiar 6,0;7,0; 7,5; 8 wg.potrzeb zamawiającego. | op. | 50
Zgodne z normami EN 420; EA 388; EN 455-1,2,3,4; EN ISO 374-1,2,4,5016;, EN 16523-1 *
| * W przypadku norm zawartych w opisie, dopuszcza się normy równoważne. | [5 empty] | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 4 (CPV 33141420-0 )
Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 12 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
Ręakwice klasy IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC o Wyrobach Medycznych Kategoria III zgodnie Regulacją UE 2016/425 o Środkach Ochrony Osobistej Oznakowanie CE
1. | Sterylne rękawice chirurgiczne lateksowe delikatnie pudrowane o obniżonej zawartości protein. Kształt w pełni anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana (antypoślizgowa). Mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem. Pudrowane przy użyciu mączki kukurydzianej. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych. Nie powodujące podrażnień i uczuleń. AQL 0.65. Średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, sterylizowane radiacyjnie. Poziom protein alergennych: <20µg/g. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru. Opakowanie 70 par lub 50 par (z odpowiedzinim przeliczeniem ilości). Rozmiary 5,5-9,0 wg. potrzeb zamawiającego. | op. | 200
Zgodność z normami EN 455-1,2,3,4, ISO 374-1,5 EN 374- 2,3,4, EN 16523-1, EN 1041, EN 420, EN 421, EN 388, EN 980, ISO 15223, ASTM F 1671, EN 556-1, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 *
2. | Sterylne jednorazowe rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, polimeryzowane. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana (antypoślizgowa). Kształt anatomiczny odwzorowujący zakrzywiony kształt dłoni. Mankiet rozszerzany z rolowanym brzegiem zapobiegający zsuwaniu się rękawicy z mankietu fartucha operacyjnego. Odporne na działanie substancji chemicznych oraz leków cytostatycznych. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 7 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min zgodne z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 (raport wystawiony przez jednostkę notyfikowaną). Odporne na przenikanie min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). AQL 0.65. Średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; Długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Poziom protein alergennych: <10µg/g. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0 wg. potrzeb zamawiającego. | op. | 200
Zgodność z normami EN 455-1,2,3,4, EN ISO 374-1,5 EN 374-2,3,4, EN 16523-1, EN 388, EN ISO 21420, ISO 16604, ASTM D 6978, ISO 16604, ISO 13485 *
| * W przypadku norm zawartych w opisie, dopuszcza się normy równoważne. | [5 empty] | wartość podatku VAT ogółem
Wymagania dla rękawic z pakietów 5-9
Rękawice diagnostyczne niejałowe bezpudrowe znakowane jako wyrób medyczny Klasy I (EU 2017/475) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III (EU 2016/425) z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Zgodne z normami EN 420, EN 455-1,2,3,4, EN 374-1,2,4,5 lub ASTM D 6987, ASTM F 1671. Dopuszcza się również normy równoważne do wymienionych. Oznakowanie CE. Rozmiary S M L XL wg potrzeb zamawiającego. Pakowane po 100 szt. Rękawice w rozmiarze XL mogą być pakowane po 90 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.
PAKIET nr 5 (CPV 18424300-0)
Rękawice nitrylowe diagnostyczne wysokiego ryzyka
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 12 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Rękawice nitrylowe niejałowe,z przedłużonym mankietem do procedur najwyższego ryzyka, kolor niebieski, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 11 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem na opakowaniu. Przebadane na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przebadane na działanie min. 13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. | op. | 4000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 6 (CPV 18424300-0)
Rękawice nitrylowe diagnostyczno-ochronne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 12 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Cienkie (grubość max. 0,10 mm). , AQL 1.0 . Wysokoodporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: Izopropanol 70%, Etanol 20% na najwyższym poziomie odporności - poziom 6. Miękkie i elastyczne, niezrywające się podczas nakładania. Odporne na penetrację min. 15 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, przebadane na penetrację min. 14 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978 w tym co najmniej Doksorubicyna, Ifosfamid, Mitoksantron, Cytarabina. * | op. | 30000
| * Rękacwice mogą być pakowane w kartoniki, w których otwór dozujący zabezpieczony jest dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją, oraz przed przypadkowym wypadaniem. | [5 empty] | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 7 (CPV 18424300-0)
Rękawice nitrylowe diagnostyczne dla osób z alergią
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 12 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe produkowane bez zawartości chloru i akceleratorów z wewnętrzną dodatkowa powłoką - potwierdzone informacją na opakowaniu. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Długość rękawicy min. 240mm. Zielone, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,02 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL max.1,5. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją..Zgodne z EN 455-1-4, EN 474-4,5, Odporne na działanie substancji chemicznych i leków cytostatycznych. Pakowane po maks. 200 sztuk. | op. | 1250
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 8 (CPV 18424300-0)
Rękawice winylowe diagnostyczne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 12 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Rękawice winylowe, AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu lub oświadczeniem producenta. Grubość na palcach 0,06 mm, długość min. 240 mm. | op. | 500
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 9 (CPV 18424300-0)
Rękawice lateksowe diagnostyczne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie na 12 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Rękawice lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową , AQL ≤1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), teksturowane na całej powierzchi lub mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. Grubość na palcach 0,11 mm, długość min. 240 mm.Poziom protein <25µg/g. | op. | 700
wartość podatku VAT ogółem