Załącznik 2

Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych, stacji uzdatniania wody, drukarek i materiałów zużywalnych.

Pakiet  nr 1

- Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych – panel diagnostyczny i PDL1

- Aparat/-y -  rok produkcji nie starszy niż 2020

- Aparat/-y do barwień immunohistochemicznych wolnostojący/-e.

- Możliwość puszczenia na raz co najmniej 80 preparatów - w przypadku braku wymaganej liczby miejsc – dostarczenie dodatkowych aparatów.

- Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD.

- Aparat/-y pracujący/-e w technologii bezksylenowej.

- Wszystkie etapy procedur immunohistochemicznych powinny być wykonywane na pokładzie jednego aparatu w celu eliminacji/ograniczenia czynności manualnych.

- Możliwość pracy  z następującymi rodzajami preparatów: skrawki parafinowe, rozmazy, cytospiny, bioptaty.

- Aparat/-y zabezpieczający/-e tkankę przed wyschnięciem na każdym etapie barwienia.

- Wyposażenie urządzenia w system UPS.

- Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy.

- Temperatura operacji z możliwością ustawienia odpowiedniej temperatury inkubacji dla każdego szkiełka/przeciwciała.

- W przypadku zaoferowania aparatów, z których zamawiający nie został przeszkolony Wykonawca zapewni przeszkolenie dwóch osób z personelu Zakładu Patologii Klinicznej i Genetyki Medycznej z zakresu obsługi aparatów, potwierdzone certyfikatem.

- Możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał różnych producentów

- Barkodowy, kreskowy lub czipowy system identyfikacji odczynników i szkiełek.

- Możliwość sprawdzenia w każdej chwili aktualnej objętości posiadanych odczynników i przeciwciał.

- Sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej w zestawie.

- Dostarczony sprzęt obsługi informatycznej aparatu zaopatrzony we właściwe oprogramowanie, z gotowymi protokołami barwień pojedynczych i podwójnych, z możliwością tworzenia własnych protokołów barwień.

- Możliwość archiwizacji przez system wykonanych badań.

- Możliwość tworzenia raportów dziennych, miesięcznych i rocznych pracy urządzenia.

- Materiały eksploatacyjne do drukarek:

- Naklejki na szkiełka podstawowe do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było okleić 23600 preparatów IHC.

- Taśma do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było wydrukować 23600 naklejek na szkiełka IHC.

- Toner/tonery wystarczający/e do wydrukowania 500 stron raportów.

- Stacja uzdatniania wody

  - przepustowość 10 L/H

  - wymagane filtry mechaniczne i mikrobiologiczne

  - zapas filtrów wystarczający na 12 miesięcy eksploatacji

  - zamawiający będzie pierwszym użytkownikiem

  - zapewniania gwarancja serwisowa.

  - Minimum trzecia klasa czystości wody wg PN-EN ISO 3696:1999

Pakiet  nr 2

- Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych – panel szybkiej ścieżki diagnostycznej

- Aparat/-y -  rok produkcji nie starszy niż 2020

- Aparat/-y do barwień immunohistochemicznych nastolny.

- Możliwość puszczenia na raz co najmniej 30 preparatów - w przypadku braku wymaganej liczby miejsc – dostarczenie dodatkowych aparatów.

- Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD.

- Aparat/-y pracujący/-e w technologii bezksylenowej.

- Wszystkie etapy procedur immunohistochemicznych powinny być wykonywane na pokładzie jednego aparatu w celu eliminacji/ograniczenia czynności manualnych.

- Możliwość pracy  z następującymi rodzajami preparatów: skrawki parafinowe, rozmazy, cytospiny, bioptaty.

- Aparat/-y zabezpieczający/-e tkankę przed wyschnięciem na każdym etapie barwienia.

- Wyposażenie urządzenia w system UPS.

- Możliwość stosowania minimum 30 protokołów barwienia w jednym cyklu pracy.

- Wymagane jest by urządzenie posiadało odrębne, programowalne moduły grzewcze do odsłaniania epitopów z zakresem temperatur maksymalnych – 95 - 110 stopni Celsjusza.

- W przypadku zaoferowania aparatów, z których zamawiający nie został przeszkolony Wykonawca zapewni przeszkolenie dwóch osób z personelu Zakładu Patologii Klinicznej i Genetyki Medycznej z zakresu obsługi aparatów, potwierdzone certyfikatem.

- Barkodowy, kreskowy lub czipowy system identyfikacji odczynników i szkiełek.

- Możliwość sprawdzenia w każdej chwili aktualnej objętości posiadanych odczynników i przeciwciał.

- Wymagane jest by urządzenie dostarczone było wraz z niezbędnym oprogramowaniem, jednostką sterującą (laptop/PC) oraz drukarką do barcodów Dostarczony sprzęt obsługi informatycznej aparatu zaopatrzony we właściwe oprogramowanie, z gotowymi protokołami barwień pojedynczych i podwójnych, z możliwością tworzenia własnych protokołów barwień.

- Możliwość archiwizacji przez system wykonanych badań.

- Możliwość tworzenia raportów dziennych, miesięcznych i rocznych pracy urządzenia.

- Urządzenie umożliwia wykonywanie reakcji typu multipleks w jednym cyklu pracy bez konieczności manualnej ingerencji w proces.

- System do diagnostyki immunohistochemicznej gwarantujący możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał innych producentów.

- System do diagnostyki IHC posiada możliwość tworzenia przez użytkownika własnych protokołów barwienia

- Możliwość nastawienia pracy na noc na tzw. "opóźniony start" lub z trybem nastawienia buforów na wstępne podgrzewanie.

- Hałas generowany podczas pracy max do 70 dB

- Masa urządzenia : Maksymalnie 60 kg (bez odczynników)

- Materiały eksploatacyjne do drukarek:

- Naklejki na szkiełka podstawowe do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było okleić 3000 preparatów IHC.

- Taśma do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było wydrukować 3000 naklejek na szkiełka IHC.

- Toner/tonery wystarczający/e do wydrukowania 500 stron raportów.