Załącznik 1b

Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych, drukarek i materiałów zużywalnych.

- Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych – panel szybkiej ścieżki diagnostycznej

- Aparat/-y nowy/e,  nie starszy/e niż wyprodukowany/e w 2022 r..

- Aparat/-y do barwień immunohistochemicznych nastolny.

- Możliwość puszczenia na raz co najmniej 30 preparatów - w przypadku braku wymaganej liczby miejsc – dostarczenie dodatkowych aparatów.

- Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD.

- Aparat/-y pracujący/-e w technologii bezksylenowej.

- Wszystkie etapy procedur immunohistochemicznych powinny być wykonywane na pokładzie jednego aparatu w celu eliminacji/ograniczenia czynności manualnych.

- Możliwość pracy  z następującymi rodzajami preparatów: skrawki parafinowe, rozmazy, cytospiny, bioptaty.

- Aparat/-y zabezpieczający/-e tkankę przed wyschnięciem na każdym etapie barwienia.

- Wyposażenie urządzenia w system UPS.

- Możliwość stosowania minimum 30 protokołów barwienia w jednym cyklu pracy.

- Wymagane jest by urządzenie posiadało odrębne, programowalne moduły grzewcze do odsłaniania epitopów z zakresem temperatur maksymalnych – 95 - 110 stopni Celsjusza.

- W przypadku zaoferowania aparatów, z których zamawiający nie został przeszkolony Wykonawca zapewni przeszkolenie dwóch osób z personelu Zakładu Patologii Klinicznej i Genetyki Medycznej z zakresu obsługi aparatów, potwierdzone certyfikatem.

- Barkodowy, kreskowy lub czipowy system identyfikacji odczynników i szkiełek.

- Możliwość sprawdzenia w każdej chwili aktualnej objętości posiadanych odczynników i przeciwciał.

- Wymagane jest by urządzenie dostarczone było wraz z niezbędnym oprogramowaniem, jednostką sterującą (laptop/PC) oraz drukarką do barcodów Dostarczony sprzęt obsługi informatycznej aparatu zaopatrzony we właściwe oprogramowanie, z gotowymi protokołami barwień pojedynczych i podwójnych, z możliwością tworzenia własnych protokołów barwień.

- Możliwość archiwizacji przez system wykonanych badań.

- Możliwość tworzenia raportów dziennych, miesięcznych i rocznych pracy urządzenia.

- Urządzenie umożliwia wykonywanie reakcji typu multipleks w jednym cyklu pracy bez konieczności manualnej ingerencji w proces.

- System do diagnostyki immunohistochemicznej gwarantujący możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał innych producentów.

- System do diagnostyki IHC posiada możliwość tworzenia przez użytkownika własnych protokołów barwienia

- Możliwość nastawienia pracy na noc na tzw. "opóźniony start" lub z trybem nastawienia buforów na wstępne podgrzewanie.

- Hałas generowany podczas pracy max do 70 dB

- Masa urządzenia : Maksymalnie 60 kg (bez odczynników)

- Materiały eksploatacyjne do drukarek:

- Naklejki na szkiełka podstawowe do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było okleić 3000 preparatów IHC.

- Taśma do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było wydrukować 3000 naklejek na szkiełka IHC.

- Toner/tonery wystarczający/e do wydrukowania 500 stron raportów.