## Arkusz1
PAKIET nr 1 (CPV 33141220-8, 33141640-8, 33141620-2, 33194220-4, 33141120-7)
Kaniule tętnicze i żylne, zestawy do wprowadzania kaniul, zestawy do aparatu do autotransfuzji, zestawy opasek uciskowych
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN*
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d) | nr katalogowy, EAN*
1 | Kaniule udowe żylne i tętnicze do wykorzystania w trakcie krążenia pozaustrojowego oraz procedur ECMO/ECLS. Kaniule przeznaczone do długich krążeń, z walidacją na minimum 21 dni, wykonane z biokompatybilnego i biostabilnego kopolimeru. Kaniule podwójnego zastosowania (jako kaniula drenująca lub powrotna) dla dorosłych w rozmiarach 15 Fr do 25 FR – dostępne w wersji krótkiej o długości końcówki 18 cm oraz wersji długiej o długości końcówki 50-55 cm; Kaniule żylne wielostopniowe dostępne w rozmiarach 21 Fr do 29 Fr o długości końcówki 38, 50 i 55 cm (w zależności od rozmiaru). Pakowane pojedynczo. Do wyboru przez Zamawiającego. | op. | 30
2 | Zestawy do wprowadzania kaniul metodą Seldingera. zestaw żylny – długość prowadnika 180 cm; zestaw tętniczy - długość prowadnika 100 cm; Pakowane po 5 szt. Do wyboru przez Zamawiającego. | op. | 6
3 | Kaniula żylna dwustopniowa. rozmiar 32/40 Fr, długość całkowita kaniuli 38,1 cm, bez łącznika. Pakowane po 10 szt. | op. | 2
4 | Trójnik do krążenia pozaustrojowego. trójnik 3/8x3/8x3/8 z LL i bez LL, pakowane po 20 szt. Do wyboru przez Zamawiającego. | op. | 2
5 | Łączniki do krążenia pozaustrojowego. łącznik 3/8x3/8 cala z LuerLock oraz łącznik 3/8x1/2 cala z LuerLock, pakowane po 20 szt. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | op. | 2
6 | Kaniula tętnicza z końcówką zakrzywioną. Rozmiar 20 Fr, niezbrojona, długość całkowita kaniuli 25,4 cm, pakowane po 20 szt. | op. | 2
7 | Zestaw drenów do reperfuzji. konfiguracja drenów zgodna z załączonym schematem (patrz schemat nr 1), pakowane po 5 szt. | op. | 7
8 | Zestaw opasek uciskowych typu Tourniquet; długość opaski 14cm, rozmiar 12Fr, ilość: 1 czerwona, 2 niebieskie, 3 bezbarwne, 1 pętla 40 szt. w opakowaniu | op. | 4
9 | Zestaw opasek uciskowych typu Tourniquet; długość opaski 17,8cm rozmiar 12Fr, ilość: 1 czerwona, 1 niebieska, 1 pętla 40 szt. w opakowaniu | op. | 4
10 | Kaniula żylna dwustopniowa spłaszczona. Rozmiar 32/40 Fr, bez łącznika, część przyłączeniowa kaniuli 1/2 cala, długość całkowita kaniuli 38,1 cm 10 szt. w opakowaniu | op. | 3
11 | Zestawy jednorazowe do aparatu do autotransfuzji. Kompletny zestaw składający się z: pakietu sterylnego na stół operacyjny zawierającego: linię do zbierania krwi oraz podawania substancji przeciwkrzepliwej; pakietu sterylnego do założenia na aparat: pojemnik wirówki (o pojemności 135 ml) wraz z drenami; zbiornika do zbierania odsysanych z pola czerwonych krwinek. Zestaw pakowany pojedynczo. | op. | 30
|  |  |  | wartość ogółem netto | 0 | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto | 0 | * EAN szt. i opakowań - jeśli są różne
PAKIET nr 2 (CPV 33141220-8, 33141620-2, 33186100-8)
Zestaw oksygenatora, kaniule żylne i tętnicze, zestawy do wprowadzania kaniul
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN*
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d) | nr katalogowy, EAN*
1 | Zestaw oksygenatora do aparatu Rotaflow z kompletem akcesoriów do primingu. Zestaw gotowy do użycia składający się z: głowicy pompy centryfugalnej, oksygenatora z wymiennikiem ciepła, zestawu drenów fabrycznie połączony w całość. Zestaw pokryty powłoką biokompatybilną. Głowica pompy centryfugalnej kompatybilna z napędem RotaFlow. Wirnik głowicy bez łożyskowania mechanicznego. Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu. Minimalny czas użycia zestawu 14 dni. Wypełnienie oksygenatora 215 ml. Powierzchnia membrany oksygenatora 1,8m2. Wypełnienie głowicy 32 ml. Wypełnienie całego zestawu 585 ml. Przepływ krwi od 0,5 do 7 l/min. | szt. | 3
2 | Oksygenator do procedury ECMO z drenami kompatybilny z urządzeniem Cardiohelp. Zestaw gotowy do użytku składający się z oksygenatora z wymiennikiem ciepła z wbudowaną w oksygenator pompą centryfugalną. Zestaw pokryty powłoką biokompatybilną. Głowica pompy centryfugalnej kompatybilna z napędem Cardiohelp. Wirnik głowicy bez łożyskowania mechanicznego. Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełniania i odpowietrzania układu. Maksymalny czas użytkowania 30 dni. Wypełnienie oksygenatora 273ml. Wypełnienie całego zestawu maksymalnie 600ml. Przepływ od 0,5 -7 l/min. Długość linii 200 cm. Zintegrowane cewki do pomiaru saturacji, hemoglobiny i hematokrytu. Zintegrowane czujniki do pomiaru ciśnienia żylnego, tętniczego wewnętrznego, temperatury żylnej i tętniczej. | szt. | 9
3 | Kaniule żylne Kaniule w rozmiarach 19,21,23,25,29 Fr długość 38 i 55 cm z konektorem 3/8x3/8 cala. Kaniula powlekana powłoką biokompatybilną umożliwiającą użycie przez 30 dni. Tworzywo medyczne apyrogenne i nietrombogenne. Pakowane indywidualnie w sterylną kopertę z papier-folii. Kaniule wyposażone w otwory boczne dla poprawy przepływu. Każda kaniula wyposażona w prowadnicę i znaczniki głębokości. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 10
4 | Kaniule tętnicze Kaniule w rozmiarach 13,15,17,19,21,23 Fr długość 15 i 23 cm z konektorem 3/8x3/8 cala oraz przyłączem typu Luer Lock. Kaniula powlekana powłoką bio-kompatybilną umożliwiającą użycie przez 30 dni. Tworzywo medyczne apyrogenne i nietrombogenne. Pakowane indywidualnie w sterylną kopertę z papier-folii. Kaniule wyposażone w otwory boczne dla poprawy przepływu. Każda kaniula wyposażona w prowadnicę i znaczniki głębokości. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 10
5 | Zestaw do wprowadzania kaniul metodą Seldingera. Dwustopniowe dilatory 10/12 Fr., 12/14 Fr., 14/16 Fr., 16/18 Fr., igła rozmiar 18 [Ga], miniskalpel, strzykawka 10ml, metalowy prowadnik z końcówką J w rozmiarze 0,038 " o długości 100 cm. | szt. | 10
6 | Zestaw do wprowadzania kaniul metodą Seldingera. Dwustopniowe dilatory10/12 Fr., 12/14 Fr., 14/16 Fr., 16/18 Fr., igła rozmiar 18 [Ga], miniskalpel, strzykawka 10ml, metalowy prowadnik z końcówką J w rozmiarze 0,038 " o długosci 150 cm. | szt. | 10
7 | Kaniula dwuświatłowa do procedury VV ECMO. Rozmiar 13, 16, 19, 20, 23, 27, 31 Fr. Maksymalny czas stosowania zestawu wynosi 14 dni. Karpus kaniuli wykonany z biokompatybilnego i wytrzymałego silikonu poliuretanowego. Odporna na zaginanie. Ultracienka ściana kaniuli jest zbrojona stalą nierdzewną. Gładkie przejście pomiędzy introducerem a końcówką kaniuli. Wydłużona i taperowana końcówka introducera umożliwia delikatne przejście przezskórne. Podwójne światło wykonane z jednego elementu. Posiada znaczniki głębokości. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 5
8 | Zestaw rozszerzaczy do zestawu do wprowadzania kaniul do ECMO 18/20Fr., 20/22 Fr., 22/24 Fr | szt. | 5
|  |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto |  | * EAN szt. i opakowań - jeśli są różne
PAKIET nr 3 (CPV 33186000-7, 33141220-8, 33141640-8)
Oxygenator, kaniule, dreny, zbiornik żylny, głowice do pompy
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN*
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d) | nr katalogowy, EAN*
1 | Oxygenator z membraną polimetylopentenową, zestawem drenów i pompą centryfugalną. Powierzchnia wymiennika ciepła 0,14 m2, przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności nie krótszy niż 5 dni, objętość wypełnienia statycznego oxygenatora 150 ml, łączniki wlotowe i wylotowe 3/8 cala, powierzchnia membrany 1,2 m2, zakres przepływu krwi od 0,5 do min 5,0l/min, głowica pompy centryfugalnej wbudowana w zestaw, okres sprawności 5dni, maksymalny przepływ 5l/min, wypełnienie 57ml, pakiet sterylnych drenów zgodnie z załączonym schematem (patrz schemat nr 2.) – powierzchnie wchodzące w kontakt z krwią pokryte powłoką biokompatybilną np. fosforylocholinowa, opakowanie zewnętrzne min podwójne, całość zapakowana w kompletny zestaw w opakowaniu zbiorczym, zestaw zgodny ze schematem 1szt w opakowaniu | szt. | 8
2 | Sterylny, sztywny zbiornik żylny z wbudowanym filtrem kardiotomijnym. Pokryty powłoką biokampatybilną, minimalny poziom roboczy 150ml, maksymalna prędkość przepływu krwi 8l/min., wyposażony w rozgałęźnik do pobierania próbek krwi tętniczej/żylnej z liniami i reduktor z blokadą do wejścia żylnego 1/2 cala – 3/8 cala, wielkość otworów filtracyjnych 41 µm, 2 szt w opakowaniu | op. | 4
3 | Kaniule aortalne do krążenia pozaustrojowego. zbrojone, zakrzywione, z kołnierzem (innym niż okrągły), zakończone łącznikiem prostym 3/8’’ z odpowietrzeniem, rozmiary: 20Fr, 22Fr, 24Fr (do wyboru przez zamawiającego), pakowane po 10szt | op. | 3
4 | Zestaw do podciśnienia, VAVD Zestaw zgodny ze schematem (patrz schemat nr 3). Pakowane po 5szt. | op. | 1
5 | Łączniki 3/8x3/8; 1/2x3/8 - z luer lockiem i bez do wyboru przez zamawiającego, pakowane po 50szt | op. | 4
6 | Kaniule do krążenia pozaustrojowego żylne, dwustopniowe. Kaniule zbrojone, z końcówką typu Lighthouse bez łącznika, długość całkowita ok 41cm, rozmiar 32 Fr/40 Fr, | szt. | 20
7 | Zestaw drenów do krążenia pozaustrojowego wraz z oksygenatorem z wbudowanym filtrem tętniczym - komis • Oxygenator membranowy z wymiennikiem ciepła i wbudowanym filtrem tętniczym oraz z twardym zbiornikiem kardiotomijny, pokryty powłoką biokompatybilną • Kompatybilność oksygenatora z anestetykami wziewnymi (przynajmniej SEVOFLURAN) • Czas pracy oksygenatora 6 godzin • Przepływ krwi: przynajmniej w przedziale 0,5-6,0 l/min. • Powierzchnia membrany do 1,4 m2 • Powierzchnia wymiennika ciepła minimum 0,43m2 • Wymiennik ciepła poliuretanowy • Sprawność wymiany cieplnej przy przepływie 6,0 l/min minimum 60% • Objętość wypełnienia statyczna oksygenatora wraz z filtrem do 285 ml. • Membrana hydrofobowa zintegrowana z oxygenatorem, wspomagająca odpowietrzanie/Luer Lock • Wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8” • Maksymalna pojemność sztywnego zbiornika żylnego 4500 ml • Minimalna objętość robocza zbiornika kardiotomijnego 150 ml • Wielkość otworów filtracyjnych w zbiorniku kardiotomijnym: 41 µm • Przyłącza ssakowe: 4x1/4”-3/8”; quick prime:1/4”; odpowietrzanie:1/4”; co najmniej 2 złącza luer lock filtrowane • Złącze dla kapnografu | szt. | 4
• Możliwość podłączenia systemu VAVD • Zestaw drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz schemat 4.) • Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderów mocujących do oksygenatora, kardiotomu. • Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej czujników do pomiaru temperatur kompatybilnych z posiadanymi przez Klinikę pompami do krążenia pozaustrojowego (S5 Stockert). • Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.
8 | Głowice do pompy centryfugalnej kompatybilne z pompą centryfugalną SCPC Stockert według konfiguracji zamawiającego (patrz schemat 5). | szt. | 4
|  |  |  | wartość ogółem netto | 0 | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto | 0 | * EAN szt. i opakowań - jeśli są różne
PAKIET nr 4 (CPV 33141620-2)
Introduktory dotętnicze
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN*
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d) | nr katalogowy, EAN*
1 | Induktor dotętniczy zbrojony z widocznym, zewnętrznym, spiralnym, metalowym oplotem. Induktor zgina się w każdym punkcie, lecz nie załamuje się. Wykonany z poliuretanu posiadającego wysoką odporność na zaginanie i załamywanie. W części dystalnej induktor pokryty jest powłoką hydrofilną ułatwiającą wprowadzenie do naczynia, powłoka nie zwiększa grubości induktora. rozmiar 5 Fr z prowadnikiem 11 cm pakowane po 10 szt., 1 op. rozmiar 6 Fr z prowadnikiem 11 cm pakowane po 10 szt., 1 op. i rozmiar: 7 Fr bez prowadnika 100 cm pakowane po 2 szt., 2 op. do wyboru przez zamawiającego | op. | 3
|  |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto |  | * EAN szt. i opakowań - jeśli są różne
PAKIET nr 5 (CPV 33141640-8)
Zestaw akcesoriów
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN*
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d) | nr katalogowy, EAN*
1 | Zestaw akcesoriów do krążenia pozaustrojowego Sterylny zestaw drenów o średnicy 3/8 i długości przynajmniej 2 oraz średnicy ½ cala i długości przynajmniej 1 m. | szt. | 20
|  |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto |  | * EAN szt. i opakowań - jeśli są różne
PAKIET nr 6 (CPV 33141600-6)
Torba na narządy
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy, EAN*
| Nazwa |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d) | nr katalogowy, EAN*
1 | Torba izolująca na narządy wewnętrzne lub narządy do transplantacji z tasiemkami do zamknięcia. Torba wykonana z miękkiej matowej folii polietylenowej. rozmiar: 49-50x49-50cm 10 szt. w opakowaniu | op. | 6
|  |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto |  | * EAN szt. i opakowań - jeśli są różne
PAKIET nr 7 ( CPV 3319900-1; 39518200-8)
Serweta ochronna i czepek
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Serweta ochronna na stół operacyjny,5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo, samowygładzająca się, przeciwodleżynowa. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej, teksturowanej folii polietylenowej. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem otoczony z każdej strony marginesami z nieprzeziernego laminatu. Chłonność min. 3750 – 4000 ml/m2, odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, zgodnie z ISO 9073-6, wskaźnik chłonności min. 2000 %, (potwierdzona badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym), średni wymiary: 102 x 230cm, gramatura podstawowa min. 220 g/m2. Bezpieczne opakowanie podwójnie, opakownie zbiorcze pakowane w dwa worki foliowe po 10 szt. | szt. | 500
2. | Czepek o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwia całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Pakowane po 100 szt. Dopuszczamy czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami | szt. | 1000
3. | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 200-300g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 25 x 40 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 36 x 16 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Pakowany po 10 szt. | szt. | 1000
| Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym. |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto |  | * EAN szt. i opakowań - jeśli są różne
PAKIET nr 8 (CPV 35125100-7; 33141200-2)
Akcesoria medyczne do zestawu PiCCO
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Obudowa czujnika temperatury cieczy wstrzykiwanej | szt. | 10
2. | Cewnik PiCCO śr. 5Fr, dł. 20 cm | szt. | 10
3. | Zestaw monitorujący PiCCO - ciśnienie IBP oraz CVP, 150cm, obudowa czujnika temperatury | szt. | 10
|  |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto |  | * EAN szt. i opakowań - jeśli są różne
PAKIET nr 9 (CVP 33100000-1; 33141200-2; 33141310-6 )
Zestawy do autotransfuzji
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw do autotransfuzji typu AT 1 | szt. | 16
2. | Przewód podciśnienia typu ATS | szt. | 20
3. | Zbiornik na krew typu ATR | szt. | 16
|  |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto |  | * EAN szt. i opakowań - jeśli są różne
PAKIET nr 10 (CVP 33692000-7)
Płyn do protekcji narządów
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Płyn wieloelektrolit. do protekcji narządów (płuc), objętość 1000ml | szt. | 50
2. | Płyn wieloelektrolit. do protekcji narządów (płuc), objętość 2000ml | szt. | 50
|  |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto |  | * EAN szt. i opakowań - jeśli są różne
PAKIET nr 11 ( CPV 39518200-8 )
Zestaw do transplantacji
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent, nr katalogowy , EAN (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
| Zestaw do transplantacji: 1. Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (owinięcie zestawu) szt. 1 2. Serweta na stolik Mayo 80 x 145, składana teleskopowo szt. 1 3. Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar L szt. 3 4. Pudełko do liczenia igieł , magnetyczne 12,5 x 10 x 3,5 cm szt. 1 5. Kieszeń przylepna, jednokomorowa 43 x 38 cm szt. 1 6. Kieszeń przylepna, dwukomorowa 43 x 38 cm szt. 1 7. Uchwyt do ssaka Yankauer 18/6,00 CH/mm szt.1 8. Dren do ssaka 200 cm, 26/8,67 CH/mm szt. 1 9. Kocyk w różowo-niebieskie paski, bawełniany o wymiarach 84x98cm szt. 2 10. Serweta gazowa, bez tasiemki o wymiarach 75 x 75 cm, 2 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG szt. 10 11. Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17 nitkowa, 12-warstwowa, znacznik RTG szt. 20 12. Tupfer okrągły gazowy 15x15cm, gaza 17-nitkowa, znacznik RTG szt. 10 13. Kompresy włókninowe 10 x 10 cm, 30 g/m2, (4 nitkowy) ,4-warstwowy szt. 10 14. Miska nerkowa transparentna o pojemności 800ml szt. 2 15. Kubek z polipropylenu o pojemności 1200ml, z podziałką transparentny szt. 1 16. Ostrze chirurgiczne do skalpela nr 24 Swann-Morton szt. 2 17. Ostrze chirurgiczne do skalpela nr 11 Swann-Morton szt. 2 18. Elektroda czynna do koagulacji 500 cm, 14,5 cm szt. 1 19. Końcówka do elektrody czynnej 15,3 cm szt. 1 20. Worek jałowy 50 x 50 szt. 6 21. Strzykawka – 3 częściowa Luer – Lock Central 60 ml szt. 1 22. Kleszczyk plastikowy prosty do mycia pola operacyjnego długość 24cm szt. 1 | op. | 12
|  |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto |  | * EAN szt. i opakowań - jeśli są różne

## Tabela
Wyroby medyczne potrzebne do procedury przeszczepienia
pakiet nr | wartość netto | wartość brutto
1 | 146630 | 158360.4
2 | 343500 | 370980
3 | 138570 | 149655.6
4 | 3600 | 3888
5 | 3360 | 3628.8
6 | 1590 | 1717.2
7 | 9140 | 9871.2
8 | 13300 | 14364
9 | 11600 | 12528
10 | 253333.5 | 273600.18
11 | 6480 | 6998.4
SUMA | 931103.5 | 1005591.78
| euro | 200794.3542