Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

SYSTEM NEUROMONITORINGU

| # L.p. | # Parametry techniczne | # Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Ilość kanałów EMG min. 4 do monitorowania nerwów w torakochirurgii i chirurgii endokrynologicznej | Tak |
| 2 | Obrazowania potencjałów wolno biegnących i wywołanych EMG | Tak |
| 3 | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie | Tak |
| 4 | Raporty generowane automatyczne dla każdego badania przez USB | Tak |
| 5 | Szybkie uruchamianie gotowych programów – menu min. 8 programów wywoływane 1 klawiszem: - operacje tarczycy | Tak |
| 6 | Wyposażenie min. dwa stymulatory stałoprądowe z zakresem regulacji natężenia prądu min. 1-25 mA (skok prądu 0,5-1 mA) i zakresem regulacji częstotliwości impulsów min. 1/2/4/7/10/12/15/20/30 Hz (skok częstotliwości 1Hz) oraz regulacją szerokości impulsu min. 100-2000us. Napięcie stymulacji min. 90V | Tak |
| 7 | Komentarze w języku polskim odpowiedzi wywołanej EMG wprowadzane w momencie uzyskania lub dowolnym późniejszym | Tak |
| 8 | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD min 8’’ i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG | Tak |
| 9 | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz cyfrowy | Tak |
| 10 | Obsługa aparatu poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne lub dołączaną klawiaturę alfanumeryczną lub panel dotykowy | Tak |
| 11 | Menu obsługi w języku polskim | Tak |
| 12 | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu. Baza zabezpieczona hasłem. | Tak |
| 13 | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu | Tak |
| 14 | Drukowanie raportu w różnych formatach plików min. PDF, JPG, DOC | Tak |
| 15 | Przewody do odbioru i stymulacji prowadzone osobno w celu minimalizacji zakłóceń i artefaktów w sygnale odbioru | Tak |
| 16 | Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł | Tak |
| 17 | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną, dł.min.3m, 4 kanały z uziemieniem nieinwazyjnym – 1 szt. | Tak |
| 18 | Elektroda min. 4-kanałowa EMG, naklejana w całości na rurki intubacyjne: (zbrojona, niezbrojona, z podwójnym światłem) o rozmiarze min. 7-9, powierzchnia aktywna rozłożona równomiernie na całym obwodzie rurki w miejscu styku z fałdami głosowymi – 10 szt. | Tak |
| 19 | Automatyczny czujnik prądu, przewód dł. 3-4,0m – 1 szt. | Tak |
| 20 | Jednorazowa sonda bipolarna do bezpośredniej stymulacji nerwu błędnego, zakładana na nerw - 5 sztuk | Tak |
| 21 | Kabel podłączeniowy do elektrody stymulacyjnej wraz z kasetą sterylizacyjną – 1 szt. | Tak |
| 22 | Jednorazowa sonda bipolarna mikrowidelec, długość robocza 4-6 cm z wbudowanym przewodem 2-3m – 10 szt. | Tak |
| 23 | Możliwość podłączenia komputera (tablet) do WiFi | Tak |
| 24 | Identyfikacja pacjenta na urządzeniu: - Kod kreskowy | Tak |
| 25 | Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy kodu kreskowego z historii choroby – wbudowany lub dołączany skaner | Tak |
| 26 | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | Tak |

Pakiet nr 2

KAPNOGRAF PRZEZSKÓRNY

| # L.p. | # Parametry techniczne | # Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Kapnograf przezskórny do pomiaru poziomu parcjalnego dwutlenku węgla tcPCO2 i SpO2 | Tak |
| 2 | Wymiana membrany czujnika do pomiaru tcPCO2 i SpO2 co minimalnie 40 dni lub więcej | Tak |
| 3 | Ciągłe monitorowanie tcPCO2 i SpO2 do 12 godzin; bez potrzeby zmiany miejsca aplikacji czujnika | Tak |
| 4 | Wyświetlacz kolorowy TFT minimum 6,3" | Tak |
| 5 | Zintegrowany system automatycznej kalibracji czujnika po umieszczeniu w stacji dokującej. | Tak |
| 6 | Ciągły pomiar tcpCO2, SpO2 i pulsu za pomocą jednego czujnika | Tak |
| 7 | Czujnik umieszcza się na płatkach uszu u dorosłych, lub innych miejscach u dzieci/niemowląt | Tak |
| 8 | Waga główki czujnika maksymalnie 3g | Tak |
| 9 | Zakres temperatury czujnika zdolnego do pomiaru od 37 do 43.5 °C | Tak |
| 10 | Wbudowana pamięć na minimum 220 godzin pomiaru. | Tak |
| 11 | Waga maksymalnie 2,3 kg razem z gazem kalibrującym | Tak |
| 12 | Wbudowana bateria na minium 12 godzin ciągłej pracy | Tak |
| 13 | Menu aparatu w języku polskim | Tak |
| 14 | Alarmy wizualne i akustyczne | Tak |
| 15 | Zakres pomiaru tcPCO2 minimum 0-200 mmHg | Tak |
| 16 | Rozdzielczość pomiaru tcPCO2 minimum 0.1 mmHg poniżej 100 mmHg i 1 mmHg powyżej 100 mmHg | Tak |
| 17 | Dryf maksymalny minimum poniżej 0.5% na godzinę | Tak |
| 18 | Czas odpowiedzi minimum poniżej 75 sekund | Tak |
| 19 | Pomiar pulsu minimum 30 - 250 bpm | Tak |
| 20 | Rozdzielczość pomiaru pulsu minimum 1 bpm | Tak |
| 21 | Pomiar poziomu saturacji w zakresie minimum od 1 do 100% | Tak |
| 22 | Rozdzielczość pomiaru saturacji maksymalnie 1% | Tak |
| 23 | Temperatura pracy od minimum 10 do 40 °C | Tak |
| 24 | Dedykowane oprogramowanie komunikujące się z urządzeniem umożliwiające ściągnięcie danych z pomiaru. Oprogramowanie do tworzenia raportu z w pełni definiowanymi zakresami | Tak |