WCPiT/EA/380/A-02/2018     				Poznań, dnia 30.03.2018

Uczestnicy postępowania

## Dotyczy:  zaproszenia do złożenia oferty na dostawę systemu neuromonitoringu i kapnografu przezskórnego

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów – Zarządzenie nr 59 z dn. z dnia 03.11.2017r roku, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do składania ofert.

PYTANIE nr 1:

Czy zamawiający dopuści kapnograf o parametrach:

- Kapnograf stacjonarno-transportowy z pomiarem w strumieniu bocznym

- Waga monitora maksymalnie 1kg

- Zaopatrzony w wymienną baterię litowo-jonową na minimum 3 godziny pracy

- Mozliwość wymiany baterii w trakcie monitorowania bez zasialnia zewnetrznego, bez przerywania pracy monitora

- Kolorowy ekran TFT powyżej 4 cali

- Monitorowane parametry: etCO2; częstość oddechu, SPO2, częstość pulsu

- Minimum 5 różnych, predefiniowanych opcji ekranu

- Zapis krzywej etCO2 i SPO2

- Możliwość monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków

- Możliwość monitorowania pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych

- Dostepne linie próbkujące CO2 ustno-nosowe umożliwiające równoczesną insufalację tlenową

- Technologia zapewniajaca dokładność pomiaru etCO2 w obecności innch gazów (np: O2, N2O, gazów anestetycznych)

- Zakres pomiaru CO2, etCO2,  0-150 mmHg

- Dokładność pomiaru CO2 w zakresie 0-38 mmHG  +/-2mmHg; 39-150  +/- 5%

- Mozliwość wyboru jednostki CO2: mmHg, kPa, Vol%

- Zakres pomiaru częstości oddechu 0-150 bpm

- Dokładność pomiaru częstość oddechu w zakesie: 0-70bpm +/- 1 bpm; 71-120 bpm +/- 2 bpm; 121-150 bpm +/-3 bpm

- Alarmy bezdechu, przekroczenia górnej i dolnej granicy dla etCO2 i częstości oddechu, SPO2 i częstości pulsu

- Małe objętości próbkowania gazów – maksymalnie 50 ml/min, częstotliwość minimum 15 próbek / sekundę

- Zakres pomiaru SPO2  1-100%

- Dokladność pomiaru SPO2 u dorosłych, dzieci i noworodków w zakresie 70-100%  +/-2 cyfry

- Dokladność pomiaru SPO2 u dorosłych, dzieci i noworodków w zakresie 60-80%  +/-3 cyfry

- Dokładnośc pomiaru SPO2 u dorosłych, dzieci i noworodków w ruchu w zakresie 70-100%  +/-3 cyfry

- Zakres pomiaru częstośći pulsu  20-250 bpm

- Dokładność pomiaru pulsu w całym zakresie +/-3 cyfry

- Wyświetlanie na ekranie głównym ilości bezdechów i desaturacji które wystąpiły w ciągu ostatniej godziny

- Dostepny Tryb Ratowniczy umożliwiający natychmiastowe monitorowanie pacjenta po podłączeniu liniCO2 i czujnika SPO2

- Alarmy dzwiękowo-wizualne o wysokim, średnim i niskim priorytecie

- Zapis trendów w fromie tabelarycznej i graficznej z rozdzieloczością 1s na minimum 48 godzin

- Możliwość transferu danych za pomocą portu USB i karty micro SD

- Klasa ochronności przed wnikaniem ciał stałych i wody minimum IP54

- Funkcja WiFi umożliwiajaca bezprzewodowe łączenie z internetem

- Monitor zaopatrzony w uniwersalny uchwyt umozliwiający instalację na kroplówce, szynie, ramie łóżka itp.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy zaproszenia do złożenia oferty bez zmian.

PYTANIE nr 2:

Pakiet 1:

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności  jakościowej oraz cenowej dopuści do postępowania urządzenie do neuromonitoringu do detekcji i mapowania nerwów w torakochirurgii oraz chirurgii endokrynologicznej o poniższych parametrach granicznych:

- Monitor nerwów do zastosowania śródoperacyjnego podczas zabiegów chirurgicznych: torakochirurgii, chirurgii tarczycy, chirurgii szczękowej, laryngologicznych, ortopedii, neurochirurgii.

- System monitorujący aktywność elektromiograficzną (EMG)  mięśni podczas zabiegów

- System wyposażony w Interfejs pacjenta do podłączenia elektrod

- Symulator pacjenta służący między innymi do sprawdzenia poprawności działania systemu oraz szkolenia z obsługi aparatu

- Czujnik eliminacji zakłóceń powodowanych przez elektrochirurgię

- Zdefiniowane procedury dla zabiegów: ślinianka przyuszna, zabiegi w okolicy szyi, nerwiak nerwu słuchowego 2 i 4 kanałowy, cz. sutkowa kości skroniowej, kłębek oraz kończyn dolnych, tarczyca, tarczyca z elektrodą ciągłą. Procedury z automatycznymi ustawieniami parametrów bez konieczności ich regulowania.

- Regulacja ustawień parametrów dla dowolnej procedury oraz możliwość tworzenia indywidualnych procedur

- Automatyczna detekcja i eliminacja zakłóceń

- Ekran kolorowy, dotykowy o przekątnej min.  28cm

- Możliwość zastosowania mini monitora chirurga dla lepszej widoczności ekranu, mocowanie na wieszaku infuzyjnym

- Menu ekranu użytkownika w języku angielskim - podpowiedzi kontekstowe w formie rysunków dokładnie opisujące postępowanie podczas każdej wybranej procedury

- Opcja „freeze” do zatrzymania widoku całego ekranu

- Dokładność wyjściowego impulsu stymulującego:  +/- 0,01mA

- Regulacja stymulacji z panelu dotykowego oraz pokrętłem z boku ekranu , zakres stymulacji:     od 0 do 30 mA

- Stymulacja za pomocą sondy monopolarnej - sygnalizowana dźwiękowo : wybór różnych rodzajów dźwięku według preferencji operatora

- Wykresy kodowane kolorami rozróżniające wykres dobrej odpowiedzi od artefaktu

- Wprowadzenie danych pacjenta, chirurga oraz notatek na każdym etapie zabiegu za pomocą klawiatury ekranu dotykowego

- Raportowanie i zapisywanie raportów w pamięci USB w formie plików pdf. – min. 3 gniazda USB

- Możliwość selektywnego zapisywania danych do raportów

- Wybór formy raportowania: w formie wykresów odpowiedzi EMG i/ lub wartości liczbowych

- Możliwość zastosowania sondy z regulacją prądu stymulującego, zapisania bieżącego widoku ekranu lub na innym wybranym urządzeniu tj. USB, drukarka

- Automatyczna kontrola elektrod potwierdzająca ich integralność na ekranie monitora po ich podłączeniu (test impedancji)

- Możliwość sprawdzenia podłączenia elektrod na każdym etapie zabiegu; sygnał ostrzegawczy wizualny i akustyczny w przypadku wypięcia elektrody

- Sonda jednorazowa monopolarna do stymulacji, końcówka o śr. 0,5 mm, 10 szt.

- Sonda jednorazowa do bezpośredniej stymulacji nerwu błędnego w dwóch rozmiarach, zakładana na nerw, 5 szt.

- Rurki intubacyjne wraz z zintegrowanymi w specjalnej konstrukcji elektrodami o powierzchni przylegającej do strun głosowych, srebrną, atramentową elektrodą przedłużającą powierzchnię swego działania na okolice poniżej strun głosowych, dostosowane do lokalizacji nerwu krtaniowego wstecznego, nerwu błędnego, ale również górnego nerwu krtaniowego; eliminujące niepożądane skutki wynikające z odklejenia się elektrody, nieprawidłowego jej naklejenia oraz utraty sygnałów wynikające z rotacji rurki lub jej przemieszczenia o śr. od 5 do 9 mm, 10 szt.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy zaproszenia do złożenia oferty bez zmian.